Progetto “Institutional strengthening of the Albanian Ministry of Agriculture and Rural Development for the management of food safety - SAFIAL" Ref. 71/2022/SAFIAL/ALB/Coop.Ita del 21/12/2022 Gara di appalto per la fornitura di strumentazione ed arredi tecnici per i laboratori dell’ISUV (Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë) con sede in Tirana (Albania) OFFERTA TECNICA LOTTO 1

| Item | Descrizione e specifiche tecniche di minima richieste | Marca, modello, codice prodotto (compresi accessori) e specifiche tecniche dell’item offerto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Armadio di sicurezza per lo stoccaggio interno di bombole di gas avente le caratteristiche di seguito riportate. - Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrogalvanizzata e con finitura esterna in resina epossidica. - Capacità per n. 1 (uno) bombola di gas con diametro 26 cm. - Porta singola a battente semplice. - Munito di serratura e catena di fissaggio bombola. - Piedini regolabili di livellamento. - Dimensioni larghezza e profondità non superiori a 65 cm. |  |
| 2 | Armadio di sicurezza per lo stoccaggio interno di bombole di gas avente le caratteristiche di seguito riportate. - Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrogalvanizzata e con finitura esterna in resina epossidica. - Capacità per n. tre (tre) bombole di gas con diametro 26 cm. - Due porte a battente semplice. - Munito di serratura e catene di fissaggio bombole. - Piedini regolabili di livellamento. |  |
| 3 | Armadio di sicurezza per lo stoccaggio separato di sostanze infiammabili e chimiche, conforme alle norme EN 14470-1, EN 61010 e EN 16121 (è necessario allegare il certificato di conformità emesso da Ente terzo e in corso di validità) avente le caratteristiche di seguito riportate. - Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrogalvanizzata con finitura esterna in resina epossidica resistente agli acidi. - Finitura interna di tipo melaninico resistente a vapori aggressivi. - Isolamento delle pareti con pannelli ignifughi. - Guarnizioni termoespandenti in grado di garantire la perfetta tenuta. - A due ante e due scomparti: a) per sostanze infiammabili con minimo tre ripiani; b) per acidi e basi con minimo tre ripiani. - Scomparti ignifughi TYPE 90. - Serratura a chiave. - Piedini regolabili di livellamento. - Fornito con sistema di elettroaspirazione a 220V con filtro a carbone o Hepa. - Capacità interna non inferiore a 700 litri. - Dimensioni minime esterne: larghezza 120 cm., profondità 60 cm, altezza 190 cm escluso elettroaspiratore. |  |
| 4 | Armadio di sicurezza per lo stoccaggio separato di sostanze infiammabili e chimiche, conforme alle norme EN 14470-1 e EN 16121 (è necessario allegare il certificato di conformità emesso da Ente terzo e in corso di validità) avente le caratteristiche di seguito riportate. - Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrogalvanizzata con finitura esterna in resina epossidica resistente agli acidi. - Finitura interna di tipo melaninico resistente a vapori aggressivi. - Isolamento delle pareti con pannelli ignifughi. - Guarnizioni termoespandenti in grado di garantire la perfetta tenuta. - Singola anta e due scomparti: a) per sostanze infiammabili con minimo 1 ripiano e 1 vassoio di ritenzione; b) per acidi e basi con minimo tre ripiani. - Scomparti ignifughi TYPE 90. - Serratura a chiave. - Piedini regolabili di livellamento. - Fornito con sistema di elettroaspirazione a 220 V con filtro a carbone o Hepa. - Capacità interna non inferiore a 300 litri. - Dimensioni minime esterne: larghezza 59 cm., profondità 60 cm, altezza 190 cm escluso elettroaspiratore. |  |
| 5 | Cappa chimica con struttura autoportante, certificata EN 14175 (è necessario allegare il certificato di conformità emesso da Ente terzo e in corso di validità) avente le caratteristiche di seguito riportate. - Struttura in pannelli di agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico ignifugo. - Piano lavoro in gres monolitico (unico blocco senza giunzioni) con bordino di contenimento liquidi compreso nel monoblocco. - Numero 4 prese elettriche esterne tipo UNEL 220V ed interruttore magnetotermico di protezione, posizionati sulla parte anteriore della cappa. - Due saliscendi verticali con vetro di sicurezza. - Illuminazione interna a led con interruttore. - Sistema di monitoraggio dell’aspirazione con segnalazione visiva e sonora in mancanza delle condizioni di contenimento (basso flusso). - Mobiletti ad ante che occupano interamente lo spazio sotto-cappa. - Larghezza esterna 120 cm. Altezza massima non superiore a 230 cm, compresa la fuoriuscita dei saliscendi. - Fornita senza motore di aspirazione. - Allacciamento all’impianto di aspirazione fumi già esistente, comprensivo di tubi e manodopera per l’allacciamento. |  |
| 6 | Cappa chimica con struttura autoportante, certificata EN 14175 (è necessario allegare il certificato di conformità emesso da Ente terzo e in corso di validità), avente le caratteristiche di seguito riportate. - Struttura in pannelli di agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico ignifugo. - Piano lavoro in gres monolitico (unico blocco senza giunzioni) con bordino di contenimento liquidi compreso nel monoblocco. - Vaschetta di scarico con rubinetto con portagomma e comando remoto del rubinetto (sul frontecappa). - Numero 4 prese elettriche esterne tipo UNEL 220V ed interruttore magnetotermico di protezione, posizionati sulla parte anteriore della cappa. - Due saliscendi verticali con vetro di sicurezza. - Illuminazione interna a led con interruttore. - Sistema di monitoraggio dell’aspirazione con segnalazione visiva e sonora in mancanza delle condizioni di contenimento (basso flusso). - Mobiletti ad ante che occupano interamente lo spazio sotto-cappa. - Larghezza esterna 150 cm. Altezza massima non superiore a 230 cm, compresa la fuoriuscita dei saliscendi. - Fornita senza motore di aspirazione. - Allacciamento all’impianto di aspirazione fumi già esistente, comprensivo di tubi e manodopera per l’allacciamento. |  |
| 7 | Cappa chimica con struttura autoportante, certificata EN 14175 (è necessario allegare il certificato di conformità emesso da Ente terzo e in corso di validità), avente le caratteristiche di seguito riportate. - Struttura in pannelli di agglomerato idrofugo rivestito con laminato plastico ignifugo. - Piano lavoro in gres monolitico (unico blocco senza giunzioni) con bordino di contenimento liquidi compreso nel monoblocco. - Vaschetta di scarico con rubinetto con portagomma e comando remoto del rubinetto (sul frontecappa). - Numero 4 prese elettriche esterne tipo UNEL 220 V ed interruttore magnetotermico di protezione, posizionati sulla parte anteriore della cappa. - Due saliscendi verticali con vetro di sicurezza. - Illuminazione interna a led con interruttore. - Sistema di monitoraggio dell’aspirazione con segnalazione visiva e sonora in mancanza delle condizioni di contenimento (basso flusso). - Mobiletti ad ante che occupano interamente lo spazio sotto-cappa. - Larghezza esterna 180 cm. Altezza massima non superiore a 230 cm, compresa la fuoriuscita dei saliscendi. - Fornita senza motore di aspirazione. - Allacciamento all’impianto di aspirazione fumi già esistente, comprensivo di tubi e manodopera per l’allacciamento. |  |
| 8 | Banco centrale da laboratorio (vedasi figura) certificato secondo EN13150 (è necessario allegare il certificato di conformità emesso da Ente terzo e in corso di validità), avente le caratteristiche di seguito riportate. - Dimensioni: lunghezza 210 cm, larghezza da 120 a 130 cm, altezza circa 90 cm. - Struttura in acciaio con gamba a C. - Piano in gres di spessore non inferiore a 3 mm (tipo Greslam) rinforzato strutturalmente e supportato d pannello in legno o legno truciolare idrofugo o di materiale plastico, di spessore non inferiore a 25 mm. Superficie liscia ad alta resistenza agli acidi (escluso il fluoridrico, alle basi e ai detergenti. Bordo perimetrale per il contenimento liquidi in materiale plastico. - Numero di piani costituenti il banco non superiore a 2 per lato. - Alzata portareagenti a 1 piano per tutta la lunghezza, regolabile a diverse altezze. - Numero 2 torrette bifronte a 1 presa UNEL 220V (4 prese in totale). - Pannelli di finitura interni e laterali. - Numero 2 mobiletti sottobanco da laboratorio EN16121, larghezza 60 cm, 1 cassetto e 1 anta, su ruote. - Lavello di testa composto da un piano di lavoro in ceramica con una vasca e colatoio, alzata posteriore di almeno 10 cm, miscelatore da laboratorio acqua calda/fredda ad una leva e mobiletto sottolavello a due ante. - Dimensioni: larghezza compresa tra 100 e 120 cm, profondità non inferiore a 50 cm, altezza circa 90 cm. |  |
| 9 | Banco centrale da laboratorio certificato secondo EN13150 (è necessario allegare il certificato di conformità emesso da Ente terzo e in corso di validità), avente le caratteristiche di seguito riportate. - Dimensioni: lunghezza 180 cm, larghezza da 120 a 130 cm, altezza circa 90 cm. - Struttura in acciaio con gamba a C. - Piano in gres di spessore non inferiore a 3 mm (tipo Greslam) rinforzato strutturalmente supportato su pannello in legno o legno truciolare idrofugo o di materiale plastico, di spessore non inferiore a 25 mm. Superficie lisca ad alta resistenza agli acidi (escluso il fluoridrico, alle basi e ai detergenti. Bordo perimetrale per il contenimento liquidi in materiale plastico. - Numero di piani costituenti il banco non superiore a 2 per lato. - Alzata portareagenti a 1 piano per tutta la lunghezza, regolabile a diverse altezze. - Numero 2 torrette bifronte a 1 presa UNEL 220V (4 prese in totale). - Pannelli di finitura interni e laterali. - Numero 2 mobiletti sottobanco da laboratorio EN16121, larghezza 60 cm, 1 cassetto e 1 anta, su ruote. - Lavello di testa composto da un piano di lavoro in ceramica con una vasca e colatoio, alzata posteriore di almeno 10 cm, miscelatore da laboratorio acqua calda/fredda ad una leva e mobiletto sottolavello a due ante. - Dimensioni: larghezza compresa tra 100 e 120 cm, profondità non inferiore a 50 cm, altezza circa 90 cm. |  |
| 10 | Banco da parete per laboratorio con conformazione ad U, certificato secondo EN13150 (è necessario allegare il certificato di conformità emesso da Ente terzo e in corso di validità), avente le caratteristiche di seguito riportate. - Dimensioni: 230 cm (lato 1) + 310 cm (lato 2) + 210 (lato 3), profondità di circa 80 cm, altezza circa 90 cm (vedasi figura). - Piano di lavoro terminale (lato 3) con vasca da 60 cm, mobiletto sottolavello e miscelatore da laboratorio acqua calda/fredda ad una leva. - Piano in laminato plastico (preferibilmente di tipo melamminico) ignifugo, finitura antigraffio, con supporto in legno o legno truciolare idrofugo, spessore non inferiore a 30 mm, con discreta resistenza ad acidi e basi. - Pannelli di finitura interni e laterali + esterno lato 3 - N. 3 torrette elettriche monofronte con 2 prese elettriche UNEL 220 V (6 prese in totale. Lato1 Lato 2 Lato 3 Numero 2 (due) mobiletti sottobanco da laboratorio EN16121, larghezza 60 cm, ciascuno con 1 cassetto e 1 anta, su ruote. |  |
| 11 | Banco centrale da laboratorio certificato secondo EN13150 (è necessario allegare il certificato di conformità emesso da Ente terzo e in corso di validità), avente le caratteristiche di seguito riportate. - Dimensioni: lunghezza 390 cm, larghezza da 150 a 160 cm, altezza circa 90 cm. - Struttura in acciaio con gamba a C. - Piano in gres di spessore non inferiore a 3 mm (tipo Greslam) rinforzato strutturalmente e supportato su pannello in legno o legno truciolare idrofugo o di materiale plastico, di spessore non inferiore a 25 mm. Superficie lisca ad alta resistenza agli acidi (escluso il fluoridrico, alle basi e ai detergenti. Bordo perimetrale per il contenimento liquidi in materiale plastico. - Numero di piani costituenti il banco non superiore a 3 per lato. - Alzata portareagenti a 1 piano per tutta la lunghezza, regolabile a diverse altezze. - Numero 3 torrette bifronte a 2 prese elettriche UNEL 220V (12 prese in totale). - Pannelli di finitura interni e laterali. - Numero 2 (due) mobiletti sottobanco da laboratorio EN16121, larghezza 60 cm, ciascuno con 1 cassetto e 1 anta, su ruote. |  |
| 12 | Banco da parete per laboratorio, certificato secondo EN13150 (è necessario allegare il certificato di conformità emesso da Ente terzo e in corso di validità), avente le caratteristiche di seguito riportate. - Dimensioni: lunghezza 240 cm, profondità 80 cm (con tolleranza max ± 5 cm), altezza circa 90 cm. - Struttura in acciaio con gamba a C. - Piano in laminato plastico (preferibilmente di tipo melamminico) ignifugo, finitura antigraffio, con supporto in legno o legno truciolare idrofugo, spessore non inferiore a 30 mm. - Numero di piani costituenti il banco non superiore a 2 per lato - Bordo perimetrale in materiale plastico, arrotondato. - Discreta resistenza del piano ad acidi e basi. - Alzata portareagenti a 1 piano, regolabile a diverse altezze. |  |
| 13 | Banco da parete per laboratorio, certificato secondo EN13150 (è necessario allegare il certificato di conformità emesso da Ente terzo e in corso di validità), avente le caratteristiche di seguito riportate. - Dimensioni: lunghezza 360 cm, profondità 80 cm (con tolleranza max ± 5 cm), altezza circa 90 cm. - Struttura in acciaio con gamba a C. - Piano in laminato plastico (preferibilmente di tipo melamminico) ignifugo, finitura antigraffio, con supporto in legno o legno truciolare idrofugo, spessore non inferiore a 30 mm. - Numero di piani costituenti il banco non superiore a 3 per lato - Bordo perimetrale in materiale plastico, arrotondato. - Discreta resistenza del piano ad acidi e basi. - Alzata portareagenti a 1 piano, regolabile a diverse altezze. |  |
| 14 | Banco da parete per laboratorio, certificato secondo EN13150 (è necessario allegare il certificato di conformità emesso da Ente terzo e in corso di validità), avente le caratteristiche di seguito riportate. - Dimensioni: lunghezza 240 cm, profondità 80 cm (con tolleranza max ± 5 cm), altezza circa 90 cm. - Struttura in acciaio con gamba a C. - Piano in laminato plastico (preferibilmente di tipo melamminico) ignifugo, finitura antigraffio, con supporto in legno o legno truciolare idrofugo, spessore non inferiore a 30 mm. - Numero di piani costituenti il banco non superiore a 2 per lato. - Bordo perimetrale in materiale plastico, arrotondato. - Discreta resistenza del piano ad acidi e basi. |  |
| 15 | Banco da parete per laboratorio, certificato secondo EN13150 (è necessario allegare il certificato di conformità emesso da Ente terzo e in corso di validità), avente le caratteristiche di seguito riportate. - Dimensioni: lunghezza 210 cm, profondità 80 cm (con tolleranza max ± 5 cm), altezza circa 90 cm. - Struttura in acciaio con gamba a C. - Piano in laminato plastico (preferibilmente di tipo melamminico) ignifugo, finitura antigraffio, con supporto in legno o legno truciolare idrofugo, spessore non inferiore a 30 mm. - Numero di piani costituenti il banco non superiore a 2 per lato. - Bordo perimetrale in materiale plastico, arrotondato. - Discreta resistenza del piano ad acidi e basi. |  |

______/_______/2023

Timbro Ditta e firma Legale Rappresentante