Progetto “Institutional strengthening of the Albanian Ministry of Agriculture and Rural Development for the management of food safety - SAFIAL" Ref. 71/2022/SAFIAL/ALB/Coop.Ita del 21/12/2022 Gara di appalto per la fornitura di strumentazione ed arredi tecnici per i laboratori dell’ISUV (Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë) con sede in Tirana (Albania) OFFERTA TECNICA LOTTO 4

| Item | Descrizione e specifiche tecniche di minima richieste | Marca, modello, codice prodotto (compresi accessori) e specifiche tecniche dell’item offerto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistema EluVac, per analisi di micotossine, operante sotto vuoto su 20 campioni simultaneamente e in grado di consentire il carico di campioni in larghi volumi, fino a 100 ml, in un'unica soluzione su colonnine di immunoaffinità. Composto dalle seguenti parti (codici LCTech GmbH): - N. 1 p/n 11048 EluVAC Vacuum Manifold 20 Positions / Luer - N. 1 p/n 11098 EluVAC Holder for sample reservoirs, 10 positions - N. 1 p/n 11105 EluVAC Rack for collection up to 20 vials, 4 mL. |  |
| 2 | Accessorio per sistema EluVac (codice LCTech GmbH 10896) Reservoir made of glass; for sample load (100 mL); labwasher-proof; reusable, includes screwing and PTFE seal |  |
| 3 | Accessorio per sistema EluVac (codice LCTech GmbH V0004) Vials to collect the eluate up to 4 mL |  |
| 4 | Collettore per vuoto (estrattore per SPE) completo composto da: cabina in vetro con coperchio e guarnizione per coperchio, aghi removibili sulla parte bassa del coperchio, vuotometro, valvola di controllo, valvole e tappi, accessori Luer per coperchio |  |
| 5 | Pompa da vuoto a membrana adatta per filtrazioni e SPE, con vuoto finale non inferiore a 100 mbar, portata di almeno 20 litri minuto. Membrana rivestita in PTFE. Alimentazione a 220V. |  |
| 6 | pHmetro da banco, munito di display, con alimentatore e portaelettrodo, elettrodo combinato con sensore di temperatura, range di misura da 0 a 14 con una risoluzione di 0.01 unità di pH. Soluzioni per i punti di calibrazione richiesti. Alimentazione a 220V. |  |
| 7 | Agitatore vortex con velocità regolabile, funzionante in modalità touch o continua. Velocità variabile, controllata elettronicamente almeno fino a 2500 giri/min. Base antiscivolo e protezione contro liquidi (IP42). Alimentazione a 220 V. |  |
| 8 | Agitatore magnetico riscaldante con piastra in ceramica con lato da almeno 150 mm. Velocità regolabile almeno fino a 1000 rpm con controllo elettronico, capacità di agitazione superiore a 10 litri. Temperatura impostabile almeno fino a 400 °C. Display per la temperatura. Alimentazione a 220 V. |  |
| 9 | Miscelatore/Omogeneizzatore a velocità variabile (almeno fino a 20.000 rpm), con 1 bicchiere da 1 litro e 1 bicchiere da 250/300 ml. Alimentazione a 202 V. |  |
| 10 | Agitatore orbitale con velocità almeno fino a 300 rpm regolabile in continuo. Display digitale. Modalità di funzionamento in continuo o con timer programmabile almeno fino a 600 minuti. Vassoio con rulli di fissaggio con capacità di almeno12 beute da 250 ml. Alimentazione a 220 V. |  |
| 11 | Bagno ad ultrasuoni, capacità di almeno 4 litri con riscaldamento, termostatabile almeno da 20°C a 80°C, display a LED indicante il valore da raggiungere e quello attuale della temperatura. Funzionamento in continuo e con timer programmabile. Munito di cestello sospeso. Struttura esterna in acciaio inossidabile, impermeabile agli spruzzi. Alimentazione a 220 V. |  |
| 12 | Omogeneizzatore con utensile di dispersione (probe), controllo elettronico in continuo della velocità, almeno da 5.000 fino a 25.000 giri al minuto. Volume di lavoro almeno da 1 a 250 ml. Utilizzo sia a mano sia con stativo con base (stativo con base e raccordi per il fissaggio da includere nella fornitura). Probe/utensile di dispersione in acciaio con diametro da 10/20 mm adatto per tubi da 50 (tipo falcon) e beaker da 50 fino 250 ml. Alimentazione a 220 V. |  |
| 13 | Bilancia tecnica con display, divisione 0.01 g, portata non inferiore a 3000 g, calibrazione interna. Linearità non superiori a 0.02 g. Piatto di pesata rettangolare con un lato di almeno 150 mm. Alimentazione a 220V. |  |
| 14 | Bilancia analitica, con display, divisione 0.1 mg (0.0001 g), portata non inferiore a 300 g, calibrazione interna. Riproducibilità e linearità non superiori a 0.3 mg. Piatto di pesata con diametro non inferiore a 90 mm, copertina di protezione. Software di gestione dei dati. Alimentazione a 220 V. |  |
| 15 | Centrifuga da banco gestita da microprocessore, velocità da almeno 250 rpm a 5500 rpm regolabile mediante manopola o con impostazione digitale in incrementi non superiori a 300 rpm. Display digitale con indicazione della velocità e del tempo di lavoro. Fornita con rotore angolare 12 x 15 ml e rotore 6 x 50 ml. Indicatore luminoso di sbilanciamento e sistema di sicurezza per il distacco automatico in caso di sbilanciamento persistente. Timer con regolazione del tempo di centrifugazione almeno fino a 30 min. Alimentazione a 220 V. |  |
| 16 | Mulino a coltelli per la macinazione di campioni morbidi e fibrosi, umidi e grassi (in particolare alimenti e mangimi). Coltello a due o quattro lame in acciaio inox. Velocità variabile, almeno fino a 10.000 giri al minuto e controllata elettronicamente. Camera/vaschetta di macinazione in materiale plastico (non metallico) con volume non inferiore a 600 ml. Alimentazione a 200 V. |  |
| 17 | Sistema di produzione di acqua tipo II rispondente alle specifiche ASTM, ad osmosi unversa e resine scambiatrici, velocità di produzione dell’acqua tipo II di almeno 12 litri/ora. Serbatoio acqua tipo II di almeno 60 litri. Alimentazione a 220 V. |  |
| 18 | Sistema di produzione di acqua tipo I e II rispondente alle specifiche ASTM, ad osmosi unversa e resine scambiatrici, velocità di produzione dell’acqua tipo II di almeno 12 litri/ora. Serbatoio acqua tipo II di almeno 60 litri. Dispensatore per l’acqua tipo I con filtro UV e filtro sterilizzante a 0.2 micron. Alimentazione a 220 V. |  |

______/_______/2023

Timbro Ditta e firma Legale Rappresentante