Progetto “Institutional strengthening of the Albanian Ministry of Agriculture and Rural Development for the management of food safety - SAFIAL" Ref. 71/2022/SAFIAL/ALB/Coop.Ita del 21/12/2022 Gara di appalto per la fornitura di strumentazione ed arredi tecnici per i laboratori dell’ISUV (Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë) con sede in Tirana (Albania) OFFERTA TECNICA LOTTO 6

| Item | Descrizione e specifiche tecniche di minima richieste | Marca, modello, codice prodotto (compresi accessori) e specifiche tecniche dell’item offerto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termociclatore per PCR Real Time (qPCR) avente le caratteristiche tecniche si seguito riportate. - Blocco di reazione da 96 posti x 0.2 mL, con velocità massima di ramping fino 5°C/sec. - Intervallo termico 4-100°C, Accuratezza +/-0.2°C, Uniformità +/-0.4°C entro 10 sec dal raggiungimento della temperatura impostata; - Possibilità di impostare un gradiente dinamico a 8 temperature (intervallo di gradiente 1-24°C, T min 30°C, T max 100°C); - Unità ottica di scansione a 6 canali costituita da 6 coppie indipendenti di LED / Fotodiodi filtrati, uno per ciascun canale, con acquisizione sequenziale dei segnali di fluorescenza su ciascuno dei 96 pozzetti; - Possibilità di analisi contemporanea in ogni pozzetto fino a 5 differenti fluorofori, e ampia scelta delle chimiche e dei fluorofori da utilizzare: Sybr Green, FAM, VIC, TET, JOE, HEX, Cy3, Cy5, Tamra, Texas Red, ROX, LC640, LC705 e sonde TaqMan, MGB, LNA, Molecular Beacon, Scorpion, Amplifuor; - Possibilità di aggiunta di ulteriori fluorofori a quelli già precalibrati, tramite semplice calibrazione da parte dell’operatore, senza necessità di intervento tecnico; - Intervallo di lunghezza d’onda di eccitazione/emissione 450-730 nm; - Nessuna necessità di colorante aggiuntivo da utilizzare come fluoroforo passivo né di eseguire controlli periodici di calibrazione/allineamento delle ottiche; - Software di gestione in dotazione, di libera installazione in locale, con aggiornamenti gratuiti illimitati, comprendente funzioni dedicate per la creazione di gruppi per eseguire analisi di geni target differenti sulla singola piastra; - Possibilità di utilizzare geni di riferimento multipli; - Analisi statistica t-tests, dei cluster, volcano plots e ANOVA |  |
| 2 | Termociclatore per PCR avente le caratteristiche tecniche di seguito riportate. - Modulo di reazione a 96 pozzetti per provette, strip o piastre da 0.2 ml - Velocità di ramping modificabile fino a 4°C/s; - Coperchio riscaldato a temperatura regolabile tra 40 e 110°C, tecnologia di riscaldamento/raffreddamento - Peltier e Joule; - Range di temperatura tra 4 e 100°C, accuratezza ± 0.5 °C e uniformità ± 0.5 °C da pozzetto a pozzetto - Blocco con gradiente dinamico a 8 temperature (intervallo di gradiente 1-24°C, Tmin 30°C, Tmax 100°C) - Software di gestione intuitivo con display di tipo touch screen, non inferiore a 5” - Possibilità di immagazzinare non meno di 400 protocolli e memorizzazione programmi su USB flashdrive |  |
| 3 | Cella per elettroforesi orizzontale di acidi nucleici avente le caratteristiche tecniche di seguito riportate. - Elettrodi rimuovibili e vassoio per gel trasparente agli UV. - Sistema di assemblaggio gel mediante dighe che evitano l’uso di nastro adesivo per la preparazione del gel. - Gel caster per vassoio 15x25cm in dotazione, con n. 2 pettini da 15 e 20 pozzetti - spessore 1.5 mm. |  |
| 4 | Alimentatore per elettroforesi avente le caratteristiche tecniche di seguito riportate. - Voltaggio regolabile da 10V a 300 V. - Possibilità di impostazione a voltaggio o amperaggio costante con crossover automatico. - Possibilità di connettere fino a quattro celle contemporaneamente con quattro uscite in parallelo. - Ripristino automatico della corsa dopo eventuale caduta di tensione. - Timer impostabile da 0 a 999 minuti. |  |
| 5 | Sistema di acquisizione ed analisi immagine avente le caratteristiche tecniche di seguito riportate. - Corpo unico provvisto di transilluminatore e dotato di monitor touch screen, con sorgente luminosa a lampade UV e led bianchi per acquisizione UV e nel visibile. - Vassoi intercambiabili per transilluminazione in UV (302 nm compreso nella fornitura), luce blu (450–490 nm) e luce bianca (opzionali); i vassoi devono essere estraibili per consentire il taglio delle bande. - Area di acquisizione non inferiore a 21 cm x 14 cm; - Telecamera ad alta sensibilità da 6.3 Mpixel; - Tempo di esposizione con impostazione sia manuale (tempo singolo o accumulazione del segnale) che automatica; - Uscite USB per l’esportazione delle immagini; - Software esterno, sia per PC che per MAC (desktop/notebook), a libera installazione e con numero illimitato di licenze, per l’elaborazione delle immagini, quantificazione dei segnali, stima del peso molecolare; - Il software deve avere la possibilità di esportare immagini a 16-bit o 8-bit in formato SCN, TIFF, JPEG e fino a 600 dpi per la pubblicazione; - Possibilità di collegamento in rete con cavo Ethernet |  |

______/_______/2023

Timbro Ditta e firma Legale Rappresentante